标书编号:STDU-CZJF-2012008

石家庄铁道大学

材料实验设备招标文件

石家庄铁道大学国有资产管理处

二零一二年九月十日

目   录

第一部分  招标邀请函………………………………3

第二部分  招标项目及技术要求……………………4

第三部分  投标须知…………………………………8

第四部分  附件格式 ………………………………14

第一部分  招标邀请函

石家庄铁道大学计划采取招投标形式购置“材料实验设备”一套，特邀请具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品经营资质的单位参加投标，现将有关事项说明如下：

l、招标投标书编号：

2、交货验收时间：2012年10月15日前

3、供货地点：石家庄铁道大学

4、招标文件发售时间、地点：2012年9月17日前网上下载标书，有意参加投标的单位请将单位信息及联系人发送到stydws@126.com报名，并于9月17日下午到开元楼116缴纳招标文件款200元,标书售出后概不退回。

5、投标截止时间：2012年9月17日下午5：30前将投标书送到开元楼116室。

6、开标时间、地点：2012年9月18日上午8：30在石家庄铁道大学春晖楼五楼会议室。

7、投标保证金：以现金形式交纳投标保证金人民币10000元；于开标前一次交齐，未交者其投标无效，未中标者当场退还。

8、评标费：中标人中标后另交纳中标金额的0.6%作为评标和其它费。

9、投标前，请认真阅读标书和投标须知，如有问题请及时与我们联系，以免出现差错。

10、联系方法：

联系人：杜老师：87935137

第二部分 招标项目及技术要求

- 项目名称

材料实验设备

- 技术参数及其它要求

| 编号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 熔融挤压快速成形设备 |  |  |  |
| 1 | 熔融挤压快速成形设备GI-A | 成形空间250*250*300以上，成形精度0.2mm | 1 |  |
| 2 | CLI原文件 | 代码公开，提供带加密狗的分层软件 | 1 |  |
| 3 | 成形材料 | ABS 10Kg | 1 |  |
| 4 | 控制计算机 | 内存8GB，硬盘1T | 1 |  |
| 5 | 柜式空调 | 3P，冷暖式、定频 美的KFR-72LW/DY-IB(R3) | 1 |  |
| 6 | 防盗门 | 盼盼（墨绿色） | 1 |  |
| 7 | 防护网 | 4扇 | 1 |  |
| 8 | 防静电操作台（工作台） | 3张最好是工作台表面有防静电的那种 | 3 |  |
| 9 | 激光打印机 | 惠普 HP COLOR LASER PRINTER CP1025 激光打印机 | 1 |  |
| 二 | 高压静电发生器 |  |  |  |
| 10 | 高压静电发生器 | TE4020 电压5万伏，导电棒1根 | 1 |  |
| 11 | RSA60电控旋转台 | 42步进电机，中心负载30Kg | 1 |  |
| 12 | TSA150A(或B)电控平移台 | 42步进电机，中心负载A:7Kg(B:30Kg) | 1 |  |
| 13 | 机架 |  | 1 |  |
| 14 | 控制计算机 | 内存4G，硬盘500G | 1 |  |
| 三 | 精密二维运动平台 |  |  |  |
| 15 | TSA400B电控平位移台 | 行程400mm，中心负载50Kg, 电机57 | 2 |  |
| 16 | MC600-4B | 4轴步进电机控制器 | 1 |  |
| 17 | 数显里氏硬度计 | HLN-11D | 1 |  |
| 四 | 低温冲击试验机和焊条涂料机 |  |  |  |
| 18 | 低温冲击试验机 | 最大冲击能量：150J/300J;冲击速度：5.2m/s;工作温度：室温—-60℃ | 1 |  |
| 19 | 焊条涂料机 | 最大工件尺寸：2-6mm；工件转速：0-136转/min | 1 |  |
| 20 | 电子秤 | 最小感量2g | 1 |  |
| 21 | 精密电子天平 | 量程0-500g；读数精度 1mg | 1 |  |

第三部分  投标须知

一、总则

1．投标人资格

凡具有独立法人资格，注册资金在50万元人民币及以上，有本次招标产品生产或经营资质的厂商，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。

2．投标人资格文件

2.1 投标人有效的“营业执照、单位代码证、税务登记证”原件和复印件。

2.2 法人代表授权书。

2.3 法人授权代表身份证原件和复印件。

2.4 投标方基本情况介绍。

以上所有复印件必须加盖投标单位公章装订在标书内；原件准备好单独提供给评标组织现场查验后即刻退回。

二、招标文件

3．招标文件

投标人应认真阅读招标文件中的所有事项和条款。如果没有按照招标文件要求提交投标文件，其风险由投标人自行承担。

4．招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前三天以书面或传真形式通知招标方。招标方将以书面或传真形式予以答复，任何人的口头解释均无效。

5．招标文件的修改

5．1 在投标截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，招标方可主动或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

5．2 招标文件的修改将以书面或传真形式通知所有购买招标文件的投标人，修改后的招标文件与原招标文件具有同等效力，并视情况延长投标日期。

三、投标文件的编写

6．投标文件的编写

6.1  投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在完全了解招标设备或工程的技术规范和要求以及商务条件后，再编写投标文件。

6.2  投标文件正、副本均须用A4幅面纸，激光机打印。

6.3  投标文件的书写应清楚工整，凡修改处应由投标全权代表签章。

6.4 字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将被定为废标。

6.5 投标文件应由法人授权代表在凡规定签章处逐一签字并加盖投标单位的公章。

6.6 所有投标文件均应装订成一册，不得有散页，开标时如有散页，散页不作为标书内容。

6.7 投标报价

投标人对投标文件所附的《投标设备(项目)报价汇总表》按项目分别填报投标总价，同时分别详细填写《投标设备(项目)名称和技术参数明细表》，即投标人必须将投标报价汇总表上全部计价的设备和其它所有费用填入明细表；投标人每个项目每种配置只允许有一种报价。

6.8 证明投标设备的合格性和提交有关资料

投标人应提交所有投标设备及其零部件的合格证和符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为其投标文件的一部分。

四、投标

7.投标

7.1 投标文件的份数：一式五份。正本一份，副本四份，分别装到一袋内密封，并在封签处加盖投标单位公章(或合同专用章)，注明“于2012年9月18日上午8：30之前不准启封”字样。

7．2 投标文件信袋上应写明：

a 招标单位：石家庄铁道大学

b 招标项目名称：材料实验设备。

c 投标企业全名称：

d 未按本须知要求密封、标记和投递的招标文件，招标方不对其后果负责。

e 投标人必须在招标文件规定的时间内投标，超过投标截止时间送达的投标文件将不予接受。

8．投标文件的有效期

8.1 投标文件自开标之日起10天内有效。

8.2 在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

9．投标保证金

9.1 根据投标邀请函的规定，投标人应提交规定数额的投标保证金。投标前未交者其投标无效。

9.2 落标人的投标保证金，当场退还；中标人的投标保证金在项目完成后予以退还，不计利息。

9.3 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

a 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；

b 投标人在规定期限内未能根据投标须知有关规定签订合同或

不接受对错误的修正。

五、开标及评标

10．开标

10．1 招标方根据网上招标公告或投标邀请函规定的时间、地点召开招标大会，届时请投标方的代表持本人身份证原件准时参加。

10．2 投标文件中如有下列错误必须修正并加以签字确认：

a.单价累计之和与总价不一致，以单价为准修改总价；

b.投标设备(项目)报价汇总表与投标设备(项目)名称和技术参数明细表不一致的以明细表为准。

c.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

d.文字表述与图形不一致，以文字表述为准。

11．评标

11.1 招标方根据招标设备(项目)的特点依法组建评标委员会。评委名单在开标会议上宣布，同时宣布评标原则和中标标准。

11.2 评标的依据为招标文件和投标文件。

11.3 评标原则：

根据《中华人民共和国招标投标法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法规定》及其他有关规定进行。评标过程中遵守“重在价格、不惟价格、综合评标、择优决标”的原则。

11.4 评标内容：

a 价格；

b 投标设备器材的技术性能或工程设计方案以及安装质量等；

c 售后服务承诺和响应时间；

d 投标人的综合实力和资信情况。

11.5 评标标准：

a 标的物招标价超过招标方了解的市场价本次招标活动无效；

b 是否设标底价，视标的物情况而定；

c 如果设标底价由评委会召开的标前会确定后密封，开标时再启封宣布；

d 其它具体评标细则由评委会的标前会临时制定。

11.6 评标方法：首先对单位资质、履约能力、售后服务；设备技术性能；工程项目设计安装方案和所报价格等方面进行现场审查、质疑、评估、比较。而后经过评委会集体讨论、综合评议、择优决标。

11.7 评标程序

a 投标人讲标(10分钟内);

b 专家质疑，投标人答辩(10分钟内)；

c 评委阅读和审查招、投标文件、技术规范、评标办法，而后集体讨论、综合评议；

d 在评标活动中，是否需要进行多次报价由评委会根据现场情况集体确定；

e 确定中标单位，评委会成员签署《招标评标情况登记表》，并宣布招投标结果。

11．8 投标文件的澄清

a 评标委员会或评标小组有权请投标人就投标文件中的有关问题予以说明和澄清。

b 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签章。

c 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中澄清的部分。

d 投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。

11.9 评标委员会有权选择和拒绝投标人中标。评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

11.10 评标过程的保密性：凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关人员透露。

11.11 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，发现后将被取消中标资格。

12．中标通知

12.1 招标方根据评标委员会评标结果向中标单位发出《中标通知书》。中标通知书一经发出即发生法律效力。

12.2 对落标人不解释落标原因，不退还投标文件。

六、签订合同

13．签订合同

中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标方签订合同，签订合同时因经费等原因引起投标设备(工程)数量的增减变化，招标方有权在15%内进行调整。

14．拒签合同

如买方或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标设备金额2％的违约金。

15．中标方违约

如中标人违约，招标方可从中标候选人中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

七、其他事项

16．本招标文件是根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购管理暂行办法》编制，解释权属招标方。

17．所有与本招标文件有关的函、电请按下列通讯地址联系：

招标单位：石家庄铁道大学国有资产管理处

通讯地址：石家庄市北二环东路17号

电    话：0311—87935137

传    真：0311—87935137

邮    编：050043

第四部分  附件格式

附件1：

投标承诺书

石家庄铁道大学：

根据您单位投标邀请函的要求，我单位授权         同志为全权代表，参加STDU-CZJF-2012008号招标文件公开招标活动，并按下列装订顺序提交投标文件正本一份和副本四份：

1、投标书封面;

2、投标书目录；

3、投标承诺书(格式见附件1)；

4、法定代表人证明书(格式见附件2)；

5、法定代表人受权委托书(格式见附件3)；

6、投标设备(项目)报价汇总表(格式见附件4)；

7、投标设备(项目)名称和技术参数明细表(格式见附件5)；

8、设备付款期限表(格式见附件6)；

9、售后服务承诺书；

10、投标方基本情况表；

11、营业执照、单位代码证、税务登记证、授权经营(生产)产品证明书及近两年合同业绩等复印件；

12、投标产品、工程设计、安装介绍和电气原理图等；

13、按招标须知要求提供的其它资料。

据此投标承诺，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1、我单位愿意按照招标文件中的一切要求，提供招标设备和技术服务；

2、  所附《投标设备(项目)报价汇总表》中投标报价总额为人民币            元；

3、我单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

4、  我单位已详细审查全部投标文件，完全同意招标文件中规定的各项条款及要求，同意放弃对招标文件有不明及误解的权利；

5、本投标自开标之日起10天内有效；

6、    我单位同意提供与投标有关的一切数据和资料，完全理解最低报价不是中标的唯一条件。我们认为评标组织有选择或拒绝任何投标人中标的权利；

7、所有与本投标有关的一切正式往来通讯请按下列地址联系：

地址：

邮编：

电话：

传真：

法定代表人或委托代理人：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

投标人公章：

投标日期：       年      月      日

附件2：

法定代表人证明

石家庄铁道大学：

兹证明          同志在我单位任                   (职务)，是我单位的法定代表人。

附法定代表人基本情况：

姓名：           性别：      年龄：       职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

单位名称：(章)

年    月    日

法定代表人《居民身份证》复印件：

请 注 意 ！！！ 请用本页为底，将身份证原件敷在该框上，再进行复印，然后在复印件上填写有关内容和盖章、签字，将复印件连同其他投标资料装订后送交石家庄铁道大学国有资产管理处。

附件3：

法定代表人授权委托书

石家庄铁道大学：

我 (法人代表姓名) 系 (单位名)的法定代表人，现授权委托    (单位名)(代理人姓名)    ，作为我单位全权代理人，参加石家庄铁道大学  (投标项目名称)  的招投标活动。代理人在此次招投标活动中的开标、评标、合同签署等过程中的行为，我单位均予以承认并承担全部责任。代理人无权转委托。

此致

身份证复印件

代理人：

性别：

年龄：

职务：

投标单位：(盖章)

法定代表人:(签字和盖章)

年  月  日

附件4：

投标设备(项目)报价汇总表

标书编号：STDU-CZJF-2012008                  金额单位：元

| 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货 物 名 称 |  |  | 名称型号 | 生产广家 |  |  | 数量 | 投 标 单 价 | 投 标 总 价 |
| 一、 设备器材合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、 安装费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 | 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |  |  | 生产周期 销售单价 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成安装时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收交付使用时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 标 总 价 组 成 | 设备的交货价，包括制造、组装该设备所使用的零部件及原材料和已付的全部税金；进口设备报到岸价(RMB)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件、易损件和专用工具的费用 备品备件、易损件和专用工具的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备的运输、安装、调试、培训及其它附带服务的费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人(公章)： |  |  |  |  | 法定代表人盖章： 委托代理人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：投标单位必须同时提供《投标设备(项目)名称和技术参数明细表》。

附件5

投标设备(项目)名称和技术参数明细表

(含汇总表中全部计价的设备器材和其他费用)

标书编号：STDU-CZJF-2012008                金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：

附件6：

投标设备(项目)付款期限表

标书编号：STDU-CZJF-2012008

| 序号 | 付款要求 | 招标要求 付款比例 | 投标承诺 付款比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预付款 | 0% |  |  |
| 2 | 设备安装调试，验收合格后 | 95% |  |  |
| 3 | 一年后，无质量及其它问题 | 5% |  |  |
| 4 | 付款总额 | 100% |  |  |

投标人：(章)                法定代表人或委托代理人：